## Informe
VERIFICACIÓN DE CÉLULAS DE CARGA TIPO C Y D
Expediente: |  | Nº de Objeto de Ensayo: |  |  | de
Solicitante:
Dirección:
Localidad: |  |  | Provincia:
CP:
| Instrumento a verificar: |  |  | Indicador asociado:
Tipo: |  |  |  | Tipo:
Marca: |  |  |  | Marca:
Modelo: |  |  |  | Modelo:
NºSerie: |  |  |  | NºSerie:
Capacidad nom.: |  |  |  | Resolucion:
Accesorios: |  |  |  | Unidades:
Alcance máximo (Emax): |  | 7000 | Kg | 68.5956 | KN
Mínima carga muerta (Emin): |  | 0 | Kg | 0 | KN
nmax : |  | 3000
clase de exactitud: |  | 3 | 1
Escalón mín verificación (vmin): |  | 0.933 | Kg
Tensión de excitación: |  | 10/15 V
Sensibilidad nominal: |  | 2mV/V
(PLC)= |  | 0.7
| Instrumento Patrón: |  |  | Indicador asociado:
Tipo: | Transductor de fuerza |  |  | Tipo: | Indicador digital
Marca: | HBM |  |  | Marca: | HBM
Modelo: | Z4 |  |  | Modelo: | MGCPlus
NºSerie: | 030630019 |  |  | NºSerie: | 864069
Capacidad nom.: | 100 | kN |  | Resolucion: | 1e-05
Clase: | OO |  |  | Unidades: | mV/V
Descripción del sistema de generación de fuerza empleado:
Máquina de calibración de fuerzas de tipo: " Por comparación" |  |  |  | nº control
Marca o Empresa fabricante: |  | Microtest S.A
Accesorios de aplic. Carga: |  | Plato de compresión.
Machón adaptador en acero bonificado M30x2 / M30x2
Aceleración de la gravedad Local |  |  | 9.7994
| inicio | final |  | Condic. Ambientales:
Hora | 10:00 | 12:40 |  | Temperatura: | Inicio | 20,6ºC
Fecha | 1/27/03 | 1/27/03 |  |  | Final: | 21ºC
Técnicos:

## Tabla A1
Resultados de la Verificación:
TABLA A.1
Series de medidas de ensayo 1 (Ensayo con cargas crecientes-decrecientes):
Precargas iniciales:
| Carga (KN) | Carga (Kg) | Indicacion
| 0 | 0 | -0.00076
| 68.5956 | 0.67219 | 1.9928
| 0 | 0 | -0.00155
| 68.5956 | 0.67219 | 1.9932
| 0 | 0 | -0.00127
| 68.5956 | 0.67219 | 1.9937
| 0 | 0 | -0.00168
Puntos de calibración
| Valores de referencia |  | SERIE 1 | SERIE 2 | SERIE 3
| Carga (KN) | Carga (Kg) | Indicacion | Indicacion | Indicacion | VALOR MEDIO
| 0 | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00021 | 0.00017667
| 6.8596 | 700 | 0.19761 | 0.19752 | 0.19754 | 0.19756
| 13.7191 | 1400 | 0.39284 | 0.39277 | 0.39282 | 0.39281
| 20.5787 | 2100 | 0.59051 | 0.59035 | 0.59033 | 0.5904
| 27.4383 | 2800 | 0.79096 | 0.79085 | 0.7909 | 0.7909
| 34.2978 | 3500 | 0.99175 | 0.99169 | 0.99169 | 0.99171
| 41.1574 | 4200 | 1.1927 | 1.1926 | 1.1924 | 1.1926
| 48.0169 | 4900 | 1.3936 | 1.3935 | 1.3934 | 1.3935
| 54.8765 | 5600 | 1.5945 | 1.5945 | 1.5943 | 1.5944
| 61.7361 | 6300 | 1.7955 | 1.7952 | 1.7953 | 1.7953
| 68.5956 | 7000 | 1.9964 | 1.9963 | 1.9962 | 1.9963
| 61.7361 | 6300 | 1.7954 | 1.7953 | 1.7952 | 1.7953
| 54.8765 | 5600 | 1.5943 | 1.5944 | 1.5943 | 1.5943
| 48.0169 | 4900 | 1.3934 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3934
| 41.1574 | 4200 | 1.1926 | 1.1925 | 1.1924 | 1.1925
| 34.2978 | 3500 | 0.9917 | 0.99169 | 0.99169 | 0.99169
| 27.4383 | 2800 | 0.79093 | 0.79087 | 0.79086 | 0.79089
| 20.5787 | 2100 | 0.59019 | 0.5901 | 0.59009 | 0.59013
| 13.7191 | 1400 | 0.38979 | 0.38966 | 0.38967 | 0.38971
| 6.8596 | 700 | 0.19229 | 0.19218 | 0.19215 | 0.19221
| 0 | 0 | -2e-05 | -0.0001 | -7e-05 | -6.3333e-05
|  | KN | Kg
Escalón de verificación (v) |  | 0.022865 | 2.3333
f=(Indicación Media en 75% (Emax -Emin)- Indicación Media en Emin)/0,75*n
f= | 0.00066391

## Tabla A2
TABLA A.2
Error de la Célula de carga
Carga (KN) | Carga (Kg) | Ind ref | Ind | Error (v) | E.M.P. | Resultado de la verificación
0 | 0 | 0 | 0
6.8596 | 700 | 0.19917 | 0.19738 | -2.701 | 0.35 | desfavorable
13.7191 | 1400 | 0.39835 | 0.39263 | -8.6063 | 0.7 | desfavorable
20.5787 | 2100 | 0.59752 | 0.59022 | -10.9932 | 0.7 | desfavorable
27.4383 | 2800 | 0.79669 | 0.79073 | -8.9848 | 0.7 | desfavorable
34.2978 | 3500 | 0.99586 | 0.99153 | -6.5232 | 0.7 | desfavorable
41.1574 | 4200 | 1.195 | 1.1924 | -3.972 | 0.7 | desfavorable
48.0169 | 4900 | 1.3942 | 1.3933 | -1.3152 | 1.05 | desfavorable
54.8765 | 5600 | 1.5934 | 1.5943 | 1.3152 | 1.05 | desfavorable
61.7361 | 6300 | 1.7926 | 1.7952 | 3.9177 | 1.05 | desfavorable
68.5956 | 7000 | 1.9917 | 1.9961 | 6.6388 | 1.05 | desfavorable
61.7361 | 6300 | 1.7926 | 1.7951 | 3.8676 | 1.05 | desfavorable
54.8765 | 5600 | 1.5934 | 1.5941 | 1.1505 | 1.05 | desfavorable
48.0169 | 4900 | 1.3942 | 1.3932 | -1.5612 | 1.05 | desfavorable
41.1574 | 4200 | 1.195 | 1.1924 | -4.0423 | 0.7 | desfavorable
34.2978 | 3500 | 0.99586 | 0.99152 | -6.5483 | 0.7 | desfavorable
27.4383 | 2800 | 0.79669 | 0.79071 | -9.0093 | 0.7 | desfavorable
20.5787 | 2100 | 0.59752 | 0.58995 | -11.3999 | 0.7 | desfavorable
13.7191 | 1400 | 0.39835 | 0.38953 | -13.2801 | 0.7 | desfavorable
6.8596 | 700 | 0.19917 | 0.19203 | -10.7588 | 0.35 | desfavorable
0 | 0 | 0 | -0.00024 | -0.3615 | 0.35 | desfavorable
Gráfica de error de la célula de carga:

## Tabla A3
TABLA A.3
Error de Repetibilidad:
|  | SERIE 1 | SERIE 2 | SERIE 3
Carga (KN) | Carga ( Kg) | Indicacion | Indicacion | Indicacion | Error (v) | E.M.P. | Resultado de la verificación
0 | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00021 | 0.075312 | 0.35 | favorable
6.8596 | 700 | 0.19761 | 0.19752 | 0.19754 | 0.1337 | 0.35 | favorable
13.7191 | 1400 | 0.39284 | 0.39277 | 0.39282 | 0.10544 | 0.7 | favorable
20.5787 | 2100 | 0.59051 | 0.59035 | 0.59033 | 0.27113 | 0.7 | favorable
27.4383 | 2800 | 0.79096 | 0.79085 | 0.7909 | 0.16573 | 0.7 | favorable
34.2978 | 3500 | 0.99175 | 0.99169 | 0.99169 | 0.090317 | 0.7 | favorable
41.1574 | 4200 | 1.1927 | 1.1926 | 1.1924 | 0.45176 | 0.7 | favorable
48.0169 | 4900 | 1.3936 | 1.3935 | 1.3934 | 0.24096 | 1.05 | favorable
54.8765 | 5600 | 1.5945 | 1.5945 | 1.5943 | 0.37797 | 1.05 | favorable
61.7361 | 6300 | 1.7955 | 1.7952 | 1.7953 | 0.43686 | 1.05 | favorable
68.5956 | 7000 | 1.9964 | 1.9963 | 1.9962 | 0.23917 | 1.05 | favorable
61.7361 | 6300 | 1.7954 | 1.7953 | 1.7952 | 0.21098 | 1.05 | favorable
54.8765 | 5600 | 1.5943 | 1.5944 | 1.5943 | 0.13557 | 1.05 | favorable
48.0169 | 4900 | 1.3934 | 1.3933 | 1.3933 | 0.25605 | 1.05 | favorable
41.1574 | 4200 | 1.1926 | 1.1925 | 1.1924 | 0.28621 | 0.7 | favorable
34.2978 | 3500 | 0.9917 | 0.99169 | 0.99169 | 0.014993 | 0.7 | favorable
27.4383 | 2800 | 0.79093 | 0.79087 | 0.79086 | 0.10558 | 0.7 | favorable
20.5787 | 2100 | 0.59019 | 0.5901 | 0.59009 | 0.15056 | 0.7 | favorable
13.7191 | 1400 | 0.38979 | 0.38966 | 0.38967 | 0.19338 | 0.7 | favorable
6.8596 | 700 | 0.19229 | 0.19218 | 0.19215 | 0.21089 | 0.35 | favorable
0 | 0 | -2e-05 | -0.0001 | -7e-05 | 0.1205 | 0.35 | favorable
Gráfica de error de repetibilidad:

## tabla A5
TABLA A.5
( Determinación del creep y retorno de la señal de salida a carga mínima (DR).):
Carga( KN) | Indicacion
0
7000
0
7000
0 |  |  |  |  | según OIML R60
7000
0
Carga( KN) | Carga ( Kg) | Indicacion | tiempo | Cambio (v) | E.M.P (v) | Resultado de la verificación
0 | 0 | -0.00099
68.5956 | 7000 | 1.9965 | 0:00 |  | 0.735 | favorable
68.5956 | 7000 | 1.9963 | 0:02 | 0.28334 | 0.735 | favorable
68.5956 | 7000 | 1.9962 | 0:04 | 0.50922 | 0.735 | favorable
68.5956 | 7000 | 1.9962 | 0:06 | 0.50276 | 0.735 | favorable
68.5956 | 7000 | 1.9961 | 0:08 | 0.61893 | 0.735 | favorable
68.5956 | 7000 | 1.996 | 0:10 | 0.76527 | 0.735 | desfavorable
68.5956 | 7000 | 1.996 | 0:12 | 0.75593 | 0.735 | desfavorable
68.5956 | 7000 | 1.996 | 0:14 | 0.79831 | 0.735 | desfavorable
68.5956 | 7000 | 1.9959 | 0:16 | 0.87929 | 0.735 | desfavorable
68.5956 | 7000 | 1.9959 | 0:18 | 0.91592 | 0.735 | desfavorable
68.5956 | 7000 | 1.9959 | 0:20 | 0.88719 | 0.735 | desfavorable
68.5956 | 7000 | 1.9959 | 0:22 | 0.95039 | 0.735 | desfavorable
68.5956 | 7000 | 1.9958 | 0:24 | 1.0364 | 0.735 | desfavorable
68.5956 | 7000 | 1.9958 | 0:26 | 0.99259 | 0.735 | desfavorable
68.5956 | 7000 | 1.9958 | 0:28 | 1.0244 | 0.735 | desfavorable
68.5956 | 7000 | -0.00175 | 0:00
0 | 0 | 0 |  | 1.1447 | 0.5 | desfavorable
Cmdlor
Diferencia 20-30 min |  | mpc (v)
0.13718 |  | 0.1575 | favorable
Gráfica de error de creep:

## Lecturas
Series de calibracion
0 | 0.00016 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.00021 | 0
6.867 | 0.19761 | 0.19229 | 0.19752 | 0.19218 | 0.19754 | 0.19215
13.734 | 0.39284 | 0.38979 | 0.39277 | 0.38966 | 0.39282 | 0.38967
20.601 | 0.59051 | 0.59019 | 0.59035 | 0.5901 | 0.59033 | 0.59009
27.468 | 0.79096 | 0.79093 | 0.79085 | 0.79087 | 0.7909 | 0.79086
34.335 | 0.99175 | 0.9917 | 0.99169 | 0.99169 | 0.99169 | 0.99169
41.202 | 1.1927 | 1.1926 | 1.1926 | 1.1925 | 1.1924 | 1.1924
48.069 | 1.3936 | 1.3934 | 1.3935 | 1.3933 | 1.3934 | 1.3933
54.936 | 1.5945 | 1.5943 | 1.5945 | 1.5944 | 1.5943 | 1.5943
61.803 | 1.7955 | 1.7954 | 1.7952 | 1.7953 | 1.7953 | 1.7952
68.67 | 1.9964 |  | 1.9963 |  | 1.9962
0 | 0 | -2e-05 | 0 | -0.0001 | 0 | -7e-05
Precargas
-0.00076 | -0.00119 | -0.00127
1.9928 | 1.9932 | 1.9937
-0.00155 | -0.00161 | -0.00168
Puntos individuales
Ensayo de Creep
| 0 | -0.00099
0:00 | 68.67 | 1.9965
0:02 | 68.67 | 1.9963
0:04 | 68.67 | 1.9962
0:06 | 68.67 | 1.9962
0:08 | 68.67 | 1.9961
0:10 | 68.67 | 1.996
0:12 | 68.67 | 1.996
0:14 | 68.67 | 1.996
0:16 | 68.67 | 1.9959
0:18 | 68.67 | 1.9959
0:20 | 68.67 | 1.9959
0:22 | 68.67 | 1.9959
0:24 | 68.67 | 1.9958
0:26 | 68.67 | 1.9958
0:28 | 68.67 | 1.9958
| 0 | -0.00175

## Auxiliar
Errores máximos permitidos de la célula de carga:
CLASE A (1) | CLASE B (2) | CLASE C (3) | CLASE D (4) | E.M.P | E.M.P (PLC)=0,7 |  | CLASE DE CÉLULA
0<=m<=50000 v | 0<=m<=5000v | 0<=m<=500 v | 0<=m<=50 v | PLC *0,5v | 0,35 v |  | C
50000 v <m<=200000 v | 5000 v <m<=20000 v | 500 v <m<=2000 v | 50 v <m<=200 v | PLC *1,0v | 0,7 v |  | D
200000<m | 20000 < m <= 100000 v | 2000< m <=10000 v | 200 < m <= 1000 v | PLC *1,5v | 1,05 v
Valores de: |  | Kg |  |  | PARA CALCULAR Ind.Med 75% (Emax -Emin)
500 v | 500 | 1166.6667 |  |  | 4900 | 8 | 1.3935
2000 v | 2000 | 4666.6667 |  |  | 5600 | 9 | 1.5944
10000 v | 10000 | 23333.3333 |  |  | 700 |  | 0.20092
[5 empty] | 350 |  | 1.494
[5 empty] | 75% (Emax -Emin)= |  | 5250 | KN
*Nota:Si la carga de ensayo correspondiente al 75% del rango de medida para la célula de carga ensayada, con cargas crecientes, no está incluida en las cargas de ensayo utilizadas en esta tabla, se deberá interpolar entre los valores adyacentes más alto y más bajo de la media de los tres ciclos
[5 empty] | Ind.Med 75% (Emax -Emin)= |  | 1.494