## Toma datos
Instrumento: |  | CERTIFICADO DE CALIBRACION DE
INTRUMENTOS DE MEDIDA DE FUERZA
DE ACUERDO CON:
Expediente: |  |  |  | Nº de Objeto de Ensayo: |  |  | de
Solicitante:
Dirección:
Localidad:
Provincia: |  |  | C.P:
Tipo de calibración: |  |  |  | Fecha de ejecución | Inicio:
Final:
| Instrumento a calibrar: |  |  |  | Indicador asociado:
Tipo: |  |  |  | Tipo: | Indicador digital
Marca: |  |  |  | Marca:
Modelo: |  |  |  | Modelo:
NºSerie: |  |  |  | NºSerie:
Capacidad nom.: | 20 | KN |  | Resolucion: | 1e-05
Accesorios: |  |  |  | Unidades: | mV/V
Observaciones:
| Instrumento Patron: |  |  |  | Indicador asociado: |  | Cable asociado:
Nº de control: |  |  |  | Marca: |  |  | Tipo:
Modelo: |  |  |  | Modelo: |  |  | Longitud:
NºSerie: |  |  |  | NºSerie: |  |  | Sección:
Capacidad nom.: | 20 | kN |  | Resolucion: | 1e-06 | mV/V
Sistema de Generación de fuerza:
Nº de control: | E00041F
Condiciones ambientales: |  |  | inicio | Final
Temperatura
Humedad rel.
Series de medidas
X= deformaciones en mV/V |  | Indicación a fuerza nula:
Nota las indicaciones recogidas en la hoja LECTURAS permiten calcular las deformaciones como la diferencia entre la lectura bajo fuerza y la lectura sin fuerza inicial para cada una de las series
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 |  | Serie 4
Fuerza | X1-0º | X2-0º | X3-120º | X4-120º | X5-240º | X6-240º
KN | Valor del cero: | Valor del cero: | Valor del cero: |  | Valor del cero:
| 0.001408 | 0.001427 | 0.001442 |  | 0.001448
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 0.20378 | 0.20379 | 0.20385 | 0.20392 | 0.20385 | 0.20384
4 | 0.40771 | 0.40766 | 0.40774 | 0.40779 | 0.40774 | 0.40777
6 | 0.61181 | 0.61167 | 0.61168 | 0.61174 | 0.61176 | 0.61164
8 | 0.81559 | 0.8156 | 0.8157 | 0.81573 | 0.8157 | 0.8158
10 | 1.0188 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0198 | 1.0197 | 1.0197
12 | 1.2236 | 1.2236 | 1.2237 | 1.2239 | 1.2236 | 1.2238
14 | 1.4277 | 1.4277 | 1.4277 | 1.4279 | 1.4278 | 1.4279
16 | 1.6317 | 1.6318 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6317 | 1.6319
18 | 1.8357 | 1.8357 | 1.8359 | 1.8359 | 1.8358 | 1.836
20 | 2.0397 | 2.0398 | 2.0399 |  | 2.0399
0 | 4.4e-05 | 3.4e-05 |  | -1.1e-05 |  | -2.1e-05
este valor es el cero tras la serie
descendente
Técnico:
Cargo:

## Resultados 1
Error relativo de cero (f0)
f0=(X0f/Xn)*100
|  | SERIE | X1 | X2 | X3-X4 | X5-X6
|  | f0 (%) | 0.0021572 | 0.0016668 | 0.00053925 | 0.0010295
Errores relativos de repetibilidad con rotación (b) sin rotación (b´), de interpolación (fc) y de reversibilidad
Fuerza | Xr | b(%) | Xwr | b´(%) | fc(%) | v(%)
KN | (mV/V) |  | (mV/V)
2 | 0.20383 | 0.036306 | 0.20378 | 0.0058886 | 4974.5108 | 0.020358
4 | 0.40773 | 0.0073578 | 0.40769 | 0.012755 | 4937.3848 | 0.009197
6 | 0.61175 | 0.022068 | 0.61174 | 0.02403 | 4926.0478 | 0.014957
8 | 0.81566 | 0.013241 | 0.8156 | 0.0013487 | 4919.7275 | 0.0079686
10 | 1.0194 | 0.093489 | 1.0192 | 0.077122 | 4914.9605 | 0.0090718
12 | 1.2236 | 0.0048217 | 1.2236 | 0.00040862 | 4914.0606 | 0.012585
14 | 1.4277 | 0.010856 | 1.4277 | 0.0046229 | 4912.7477 | 0.0085099
16 | 1.6318 | 0.0079055 | 1.6317 | 0.0025739 | 4911.7002 | 0.0065879
18 | 1.8358 | 0.0068091 | 1.8357 | 0.0011984 | 4910.7629 | 0.0077622
20 | 2.0398 | 0.0098047 | 2.0398 | 0.005834 | 4910.0944
Polinomio de interpolación
El polinomio de Interpolación calculado por el método de los mínimos cuadrados, con ajuste cúbico,
será de la forma:
Xa=A+B*F+C*F2+D*F3 |  |  | A= | -6.0833e-05
donde: |  |  | B= | 0.0020387
F: Valor de la fuerza aplicada en KN |  |  | C= | 1.7209e-09
Xa=Valor de la deformación en mV/V |  |  | D= | -5.4902e-13

## calcul inc
Incertidumbre
Para la evaluación de la incertidumbre se han tenido en cuenta:
*Errores relativos de repetibilidad con rotación (b) sin rotación (b´), error relativo de interpolación (fc)
error relativo de reversibilidad (v) error relativo del cero(f0)
*influencia debida a la resolución del instrumento
* influencia de la incertidumbre de la propia máquina de calibración de fuerza.
Las incertidumbres relativas expandidas ( con un factor de cobertura K=2) son:
Contribución a la Incertidumbre típica relativa (%)
Fuerza | wmcf | wb´ | wb | wf0 | wv | wfc | wr | Contribución a la incertidumbre típica relativa (%) | Incertidumbre relativa expandida (%)
KN
2 | 0.0025 | 0.0016999 | 0.012836 | 0.00062272 | 0.0058769 | 1015.4178 | 0.00014152 | 1015.4178 | 2030.8355
4 | 0.0025 | 0.003682 | 0.0026014 | 0.00062272 | 0.0026549 | 1007.8395 | 7.0759e-05 | 1007.8395 | 2015.6789
6 | 0.0025 | 0.0069368 | 0.0078021 | 0.00062272 | 0.0043178 | 1005.5253 | 4.7173e-05 | 1005.5253 | 2011.0506
8 | 0.0025 | 0.00038934 | 0.0046813 | 0.00062272 | 0.0023003 | 1004.2352 | 3.538e-05 | 1004.2352 | 2008.4703
10 | 0.0025 | 0.022263 | 0.033053 | 0.00062272 | 0.0026188 | 1003.2621 | 2.8304e-05 | 1003.2621 | 2006.5242
12 | 0.0025 | 0.00011796 | 0.0017047 | 0.00062272 | 0.003633 | 1003.0784 | 2.3586e-05 | 1003.0784 | 2006.1568
14 | 0.0025 | 0.0013345 | 0.0038383 | 0.00062272 | 0.0024566 | 1002.8104 | 2.0217e-05 | 1002.8104 | 2005.6209
16 | 0.0025 | 0.00074303 | 0.002795 | 0.00062272 | 0.0019018 | 1002.5966 | 1.769e-05 | 1002.5966 | 2005.1932
18 | 0.0025 | 0.00034596 | 0.0024074 | 0.00062272 | 0.0022408 | 1002.4053 | 1.5724e-05 | 1002.4053 | 2004.8106
20 | 0.0025 | 0.0016841 | 0.0034665 | 0.00062272 | 0 | 1002.2688 | 1.4152e-05 | 1002.2688 | 2004.5377
|  | r= | 1e-06 | mV/V
|  | r= | 9.8047e-06 | KN | r(KN)=r(mV/V)*Fmax/Xrmax

## Lecturas
Valor patrón |  |  | I= Indicaciones
Series de medidas-posiciones angulares
| i1-0º | i2-0º | i3-120º | i4-120º | i5-240º | i6-240º
| 0.001408 | 0.001427 | 0.001442 |  | 0.001448
| 0.20519 | 0.20522 | 0.20529 | 0.20536 | 0.2053 | 0.20528
| 0.40912 | 0.40909 | 0.40919 | 0.40923 | 0.40919 | 0.40922
| 0.61322 | 0.61309 | 0.61312 | 0.61318 | 0.61321 | 0.61309
| 0.817 | 0.81703 | 0.81714 | 0.81717 | 0.81714 | 0.81724
| 1.0202 | 1.021 | 1.0211 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0211
| 1.225 | 1.225 | 1.2251 | 1.2253 | 1.2251 | 1.2252
| 1.4291 | 1.4291 | 1.4291 | 1.4293 | 1.4293 | 1.4293
| 1.6331 | 1.6332 | 1.6333 | 1.6334 | 1.6332 | 1.6334
| 1.8371 | 1.8371 | 1.8373 | 1.8374 | 1.8372 | 1.8374
| 2.0411 | 2.0413 | 2.0413 |  | 2.0414
| 0.001452 | 0.001461 |  | 0.001431 |  | 0.001427

## resultados
CLASIFICACIÓN
Clase | Límite superior | Límite inferior
INCERTIDUMBRES
Fuerza de referencia (KN) | Deformación media con rotación | Incertidumbre relativa expandida (%)
(mV/V)
2 | 0.20383 | 2030.8355
4 | 0.40773 | 2015.6789
6 | 0.61175 | 2011.0506
8 | 0.81566 | 2008.4703
10 | 1.0194 | 2006.5242
12 | 1.2236 | 2006.1568
14 | 1.4277 | 2005.6209
16 | 1.6318 | 2005.1932
18 | 1.8358 | 2004.8106
20 | 2.0398 | 2004.5377

## Auxiliar
Valores ajustados por el polinomio de interpolación
Fuerza | Xa
KN | (mV/V)
2 | 0.0040166
4 | 0.0080941
6 | 0.012172
8 | 0.016249
10 | 0.020327
12 | 0.024404
14 | 0.028482
16 | 0.032559
18 | 0.036637
20 | 0.040715
Valores máximos de error a utilizar en la clasificación según la norma UNE 7-474-95/3.
[6 empty] | Fuerza | resultado
| Error relativo del instrumento de medida de fuerza, % |  |  |  |  | de calibración | de medida
| de |  | de |  | de | Incertidumbre | Incert.
Clase | repetibilidad |  | interpolación | de cero | reversivilidad | (Wmcf) | calibrac
| b | b´ | fc | f0 | u |  | min-max %
0 | 0.05 | 0.025 | ±0,025 | ±0,012 | 0.07 | 0.01 | (Wmcf)-0,06
0.5 | 0.1 | 0.05 | ±0,05 | ±0,025 | 0.15 | 0.02 | 0,06-0,12
1 | 0.2 | 0.1 | ±0,10 | ±0,05 | 0.3 | 0.05 | 0,12-0,24
2 | 0.4 | 0.2 | ±0,20 | ±0,1 | 0.5 | 0.1 | 0,24-0,45