## Datos PAR
HOJA DE TOMA DE DATOS DE CALIBRACIÓN DE LLAVES DINAMOMÉTRICAS
LABORATORIO CENTRAL
Expediente: | 00LL002 | [6 empty] | Nº de Objeto de Ensayo: |  | 1 | de | 1
Instrumento: | Llave dinamométrica
Solicitante: | AUTOFUSIÓN, S.L.
Dirección: | Pol. Com. GUADALHORC |  |  |  | Localidad: | CÓRDOBA |  | Provincia: | CÓRDOBA |  | CP: | 14001
¿El cliente es el mismo que el propietario? |  |  |  | 2
Cliente: | Indique cliente en el certificado
Dirección: | Indique direc |  |  |  | Localidad: | Indiquelocalidad |  | Provincia: | Indique provincia en el certificado |  | CP: | Indique CP en certif
Características del Mensurando:
Nº de serie: | A 107451 |  | Fabricante/Marca: |  | USAG1 |  | Modelo: | 180
Unidad de medida: |  |  | Principio de escala: | 60 |  | Fondo de escala: | 300 |  | Resolución: | 5
Unidad de medida: |  |  | Principio de escala: |  |  | Fondo de escala: |  |  | Resolución: | 10
Tipo:
CALIBRACIÓN EN INDICACIÓN DE PAR
Nº de Patrones de par utilizados:
Nº de Control: |  | E00111LL 3/5 | Nº de Control: |  | E00111LL 4/5
Alcance máximo: |  | 200 | Alcance máximo: |  | 500
Sentido de giro: |  | de | 1 | Valores del patrón
Patrón utilizado | Puntos de calibración | PAR (Nm) | Ensayo 1 | Ensayo 2 | Ensayo 3 | Ensayo 4 | Ensayo 5 | Ensayo 6 | Ensayo 7 | Ensayo 8 | Ensayo 9 | Ensayo 10
| 20% | 60 | 56.34 | 55.96 | 56.29 | 55.24 | 56.67 | 55.48 | 54.26 | 55.55 | 56.12 | 55.52
| 40% | 120 | 115.08 | 114.51 | 114.04 | 114.41 | 112.72 | 113.04 | 113.14 | 113.28 | 113.18 | 113.96
| 60% | 180 | 171.94 | 174.16 | 172.15 | 171.89 | 176.19 | 176.67 | 172.31 | 178.11 | 179.03 | 176.85
| 80% | 240 | 241.99 | 240.81 | 242.07 | 241.15 | 238.01 | 241.39 | 240.99 | 240.69 | 239.43 | 238.25
| 90% | 270 | 272.45 | 270.71 | 268.01 | 271.37 | 270.94 | 269.83 | 271.49 | 269.33 | 270.57 | 269.33
Temperatura de la sala (inicio/final): | [9 empty] | Humedad relativa (inicio/final): | 54 | 55
Fecha de inicio: |  | 2003-11-12 |  | Fecha final:
Observaciones:
La calibración......................JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Calibración realizada por: |  |  | Fernando Salas Perez
Cargo:

## Datos ÁNGULO
HOJA DE TOMA DE DATOS DE CALIBRACIÓN DE LLAVES DINAMOMÉTRICAS
LABORATORIO CENTRAL
Expediente: | [7 empty] | Nº de Objeto de Ensayo: |  |  | de
Solicitante:
Dirección: |  |  |  |  | Localidad: |  |  | Provincia: |  |  | CP:
Características del Mensurando:
Nº de serie: | A 107451 |  | Fabricante/Marca: |  |  |  | Modelo:
Unidad de medida: | º |  | Principio de escala: | 0 |  | Fondo de escala: | 80 |  | Resolución: | 0.1
Tipo:
CALIBRACIÓN EN INDICACIÓN DE ÁNGULO
Nº de Control patrón:
Alcance máximo:
Sentido de giro:
| Puntos de calibración |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 90%
| PAR (Nm) | Ángulo | 16 | 32 | 48 | 64 | 72
| 60 | Ensayo 1 | 15 | 30.1 | 45 | 59 | 69
| 120 | Ensayo 2 | 15.1 | 30.2 | 45 | 59.1 | 70
| 180 | Ensayo 3 | 14.9 | 30 | 45.5 | 59 | 71 |  | Valores del módulo indicación patrón
| 240 | Ensayo 4 | 14.8 | 30.2 | 45.3 | 59.5 | 72
| 270 | Ensayo 5 | 14.7 | 30.3 | 45.2 | 59.4 | 72.2
Temperatura de la sala (inicio/final): | [9 empty] | Humedad relativa (inicio/final):
Fecha de inicio: |  |  |  | Fecha final:
Observaciones:
Calibración realizada por:
Cargo:

## patrón2
Elemento: | COMPROBADOR DE TORCOMETROS
Transductor: | de 0 a 50 Nm |  |  | PATRON 2
Nº de serie: | I5001
Ca=A+ B*M +C*M2 + D*M3
Polinomio de corrección: |  | 0.0506188-0.00637467M+0.000128491M^2-1.56162e-6Mx^3 | [6 empty] | Incertidumbre para el cálculo
momento (Mpi) | [8 empty] | ajustada por el polinomio puesto que todos los
puntos tienen el mismo factor de cobertura
Incertidumbre para el cálculo
Valor ajustado (de corrección) | [8 empty] | escogida cogiendo el máximo del intérvalo
Incertidumbre del ajuste de la | [8 empty] | al que pertenece la carga
corrección escogida cogiendo el máximo del intérvalo
al que pertenece la carga
[9 empty] | Cuando se recalibre el patrón |  | A= | 0.050619
[9 empty] | En estas casillas introducir los coeficientes |  | B= | -0.0063747
[9 empty] | del nuevo polinomio de ajuste para la corrección |  | C= | 0.00012849
Nº de control del patrón de |  | 0 | 50 | E00111LL 2/5 | [6 empty] | D= | -1.5616e-06
Momento Patrón (Nm) | Corrección (Nm) | Valor ajustado por el Polin. de ajuste | Error absoluto de Corrección | Incertidumbre de la corrección ua (N·m) | Incertidumbre para el cálculo (Nm) | k | Incertidumbre (indicada en el certificado) (Nm) |  | 1% del par aplicado (N.m) | Comprobación
8.583 | 0.005 | 0.0043833 | 0.00061671 | 0.00035605 | 0.011 | 2 | 0.022 |  | 0.08583 | Favorable
17.399 | -0.032 | -0.029622 | 0.0023783 | 0.0013731 | 0.025 | 2 | 0.05 |  | 0.17399 | Favorable
26.217 | -0.053 | -0.05633 | 0.0033297 | 0.0019224 | 0.035 | 2 | 0.07 |  | 0.26217 | Favorable
35.033 | -0.084 | -0.08215 | 0.00185 | 0.0010681 | 0.045 | 2 | 0.09 |  | 0.35033 | Favorable
48.259 | -0.133 | -0.13328 | 0.00028187 | 0.00016274 | 0.06 | 2 | 0.12 |  | 0.48259 | Favorable
|  |  | Cuando se recalibre el patrón | [5 empty] | 0
|  |  | En estas casillas introducir los coeficientes del nuevo |  |  |  |  | Según UNE-EN 26789
|  |  | polinomio de ajuste |  |  |  |  | La incertidumbre del patrón debe ser menor al 1%
del valor medido

## patrón1
Elemento: | COMPROBADOR DE TORCOMETROS
Transductor: | de 0 a 200 Nm |  |  | PATRON 1
Nº de serie: | I20003
Ca=A+ B*M +C*M2 + D*M3
Polinomio de corrección: |  | -0.04784627267397171+0.002550905114783025x -0.000046666414715920205 x^2 + 1.2703827358944354e-7 x^3
momento (Mpi) |  | 55.743 | 113.736
|  | 0.088608 | 0.165 |  |  |  |  | Incertidumbre para el cálculo
Valor ajustado (CPa) |  | -0.028653 | -0.17448 |  |  |  |  | escogida cogiendo el máximo del intérvalo
|  | 0.0083436 | 0.0068233 |  |  |  |  | al que pertenece la carga
Incertidumbre del ajuste de la
corrección escogida cogiendo el máximo del intérvalo | [7 empty] | Valor ajustado por el pol. de interp. |  | A= | -0.047846
al que pertenece la carga | [7 empty] | cogiendo los 5 puntos |  | B= | 0.0025509
[10 empty] | C= | -4.6666e-05
[10 empty] | D= | 1.2704e-07
Nº de control del patrón de |  | 0 | 200 | E00111LL 3/5
Momento Patrón (Nm) | Corrección (Nm) | Valor ajustado por el Polin. de ajuste | Error absoluto de Corrección | Incertidumbre de la corrección ua (N·m) | Incertidumbre para el cálculo (Nm) | k | Incertidumbre (indicada en el certificado) (Nm) | 1% del par aplicado (N.m) | Comprobación
33.943 | -0.004 | -0.010059 | 0.0060585 | 0.0034979 | 0.039474 | 2.28 | 0.09 | 0.33943 | Favorable
53.543 | -0.04 | -0.025549 | 0.014451 | 0.0083436 | 0.07 | 2 | 0.14 | 0.53543 | Favorable
82.942 | -0.073 | -0.084818 | 0.011818 | 0.0068233 | 0.088608 | 2.37 | 0.21 | 0.82942 | Favorable
131.941 | -0.236 | -0.23187 | 0.0041261 | 0.0023822 | 0.165 | 2 | 0.33 | 1.3194 | Favorable
188.78 | -0.374 | -0.3747 | 0.00070088 | 0.00040465 | 0.24 | 2 | 0.48 | 1.8878 | Favorable
40 |  | -0.012346
Cuando se recalibre el patrón
En estas casillas introducir los coeficientes del nuevo
polinomio de ajuste
Nota: Como se observa existe un error grande en el rango de 50 y 80 Nm. Si eliminamos el valor de 33,943 Nm
obteniendo un nuevos polinomios de Interpolación a partir de 4 puntos los errores disminuyen considerablemente
Momento Patrón (Nm) | Corrección (Nm) | Valor ajustado por el Polin. de ajuste | Error absoluto de Corrección | Incertidumbre de la corrección ua (N·m) | Incertidumbre para el cálculo (Nm) | k | Incertidumbre (indicada en el certificado) (Nm)
53.543 | -0.04 | -0.04 | 3.3272e-07 | 1.9209e-07 | 0.07 | 2 | 0.14
82.942 | -0.073 | -0.073 | -7.0559e-08 | 4.0737e-08 | 0.088608 | 2.37 | 0.21
131.941 | -0.236 | -0.236 | -1.2294e-06 | 7.0977e-07 | 0.165 | 2 | 0.33
188.78 | -0.374 | -0.374 | -3.3152e-06 | 1.914e-06 | 0.24 | 2 | 0.48
Los errores practicamente se anulan
con lo que este transductor solo debe ser utilizado de forma optima entre un rango de 50 y 200 Nm
Y LOS NUEVOS POLINOMIOS SON:
Polinomio de corrección: |  | -0,263356+0,00879111 X-0,000100771 X^2 + 0,000000270677X^3
Indique el momento |  | 55.743 | 113.736
Valor ajustado |  | -0.039553 | -0.16881 |  |  |  |  | Valor ajustado por el pol. de interp. |  | A= | -0.26336
|  | 1.9209e-07 | 7.0977e-07 |  |  |  |  | cogiendo 4 puntos |  | B= | 0.0087911
|  |  | Estas son las correcciónes que actualmente se cojen para este patrón | [6 empty] | C= | -0.00010077
[10 empty] | D= | 2.7068e-07
Incertidumbre del ajuste de la
corrección escogida cogiendo el máximo del intérvalo
al que pertenece la carga

## patrón0
Elemento: | COMPROBADOR DE MOMENTOS
Transductor: | de 0 a 500 Nm
Nº de serie: | I50002 |  |  | PATRON 0
Ca=A+ B*M +C*M2 + D*M3
Polinomio de correccion: |  | 0,735204-0,0121995*C8+0,0000369005*C8^2-0,0000000462693*C8^3
momento (Mpi) |  |  |  | 174.93 | 240.478 | 270.403
|  |  |  | 0.28169 | 0.41 | 0.41 |  | Incertidumbre para el cálculo
Valor ajustado (CPa) |  |  |  | -0.51736 | -0.70802 | -0.7803 |  | escogida cogiendo el máximo del intérvalo
|  |  |  | 0.087438 | 0.087438 | 0.087438 |  | al que pertenece la carga
|  |  |  | -0.51736 | -0.70802 | -0.7803 |  |  |  | A= | 0.7352
Incertidumbre del ajuste de la |  |  |  | 0.087438 | 0.087438 | 0.087438 |  | Valor ajustado por el pol. de interp. |  | B= | -0.0122
correccion escogida cogiendo el máximo del intérvalo | [7 empty] | cogiendo los 5 puntos |  | C= | 3.69e-05
al que pertenece la carga | [9 empty] | D= | -4.6269e-08
Nº de control del patrón de |  | 0 | 500 | E00111LL 4/5
Momento Patrón (Nm) | Corrección (Nm) | Valor ajustado por el Polin. de ajuste | Error absoluto de Corrección | Incertidumbre de la corrección ua (N·m) | Incertidumbre para el cálculo (Nm) | k | Incertidumbre (indicada en el certificado) (Nm) | 1% del par aplicado (N.m) | Comprobación
53.543 | 0.22 | 0.18069 | 0.039308 | 0.022694 | 0.061404 | 2.28 | 0.14 | 0.53543 | Favorable
131.941 | -0.46 | -0.33831 | 0.12169 | 0.07026 | 0.14474 | 2.28 | 0.33 | 1.3194 | Favorable
229.939 | -0.53 | -0.68145 | 0.15145 | 0.087438 | 0.28169 | 2.13 | 0.6 | 2.2994 | Favorable
327.937 | -1.01 | -0.92887 | 0.081125 | 0.046838 | 0.41 | 2 | 0.82 | 3.2794 | Favorable
474.933 | -1.68 | -1.6921 | 0.012084 | 0.0069767 | 0.6 | 2 | 1.2 | 4.7493 | Favorable
Cuando se recalibre el patrón
En estas casillas introducir los coeficientes del nuevo
polinomio de ajuste
Nota: Como se observa existe un error muy grande en el rango de 130 y 230 Nm. Si eliminamos el valor de 53,543 Nm
obteniendo un nuevos polinomios de Interpolación a partir de 4 puntos los errores disminuyen considerablemente
Momento Patrón (Nm) | Corrección (Nm) | Valor ajustado por el Polin. de ajuste | Error absoluto de Corrección | Incertidumbre de la corrección ua(N·m) | Incertidumbre para el cálculo (Nm) | k | Incertidumbre (indicada en el certificado) (Nm)
131.941 | -0.46 | -0.45999 | -8.1523e-06 | 4.7067e-06 | 0.14474 | 2.28 | 0.33
229.939 | -0.53 | -0.52999 | -1.2378e-05 | 7.1462e-06 | 0.28169 | 2.13 | 0.6
327.937 | -1.01 | -1.01 | -1.6763e-05 | 9.6783e-06 | 0.41 | 2 | 0.82
474.933 | -1.68 | -1.68 | -2.4048e-05 | 1.3884e-05 | 0.6 | 2 | 1.2
Como vemos Los errores practicamente se anulan
con lo que este transductor solo debe ser utilizado entre un rango de 131 y 500 Nm
LOS NUEVOS POLINOMIOS SON:
Polinomio de correccion: |  |  | -1,67281+0,0168874X-0,000067069X^2+0,0000000662826 X^3
Indique el momento |  |  |  | 174.93 | 240.478 | 270.403
Valor ajustado |  |  |  | -0.41624 | -0.56856 | -0.69985 |  |  |  | A= | -1.6728
|  |  |  | 7.1462e-06 | 9.6783e-06 | 9.6783e-06 |  | Valor ajustado por el pol. de interp. |  | B= | 0.016887
[8 empty] | cogiendo 4 puntos |  | C= | -6.7069e-05
Incertidumbre del ajuste de la correccion | [9 empty] | D= | 6.6283e-08
escogida cogiendo el máximo del intérvalo
al que pertenece la carga

## patrón3
Elemento: | COMPROBADOR DE TROCOMETROS
Transductor: | de 0 a 1500 Nm |  |  | PATRON 3
Nº de serie: | I150001
Polinomio de corrección: |  | 0,836231-0,00513236x+5,5835e-06x^2-1,7373e-09x^3
momento (Mpi)
Incertidumbre para el cálculo
Valor ajustado | [7 empty] | escogida cogiendo el máximo del intérvalo
de la corrección | [7 empty] | al que pertenece la carga
[10 empty] | A= | 0.83623
Incertidumbre del ajuste de la | [7 empty] | Valor ajustado por el pol. de interp. |  | B= | -0.0051324
corrección escogida cogiendo el máximo del intérvalo | [7 empty] | cogiendo los 5 puntos |  | C= | 5.5835e-06
al que pertenece la carga | [9 empty] | D= | -1.7373e-09
Nº de control del patrón de |  | 0 | 1500 | E00111LL 5/5
Momento Patrón (Nm) | Corrección (Nm) | Valor ajustado por el Polin. de ajuste | Error absoluto de Corrección | Incertidumbre de la corrección ua (N·m) | Incertidumbre para el cálculo (Nm) | k | Incertidumbre (indicada en el certificado) (Nm) | 1% del par aplicado (N.m) | Comprobación
151.66 | 0.2 | 0.18022 | 0.019778 | 0.011419 | 0.15094 | 2.65 | 0.4 | 1.5166 | Favorable
372.16 | -0.44 | -0.39005 | 0.049954 | 0.028841 | 0.46948 | 2.13 | 1 | 3.7216 | Favorable
739.65 | -0.55 | -0.60828 | 0.058283 | 0.03365 | 1 | 2 | 2 | 7.3965 | Favorable
1107.14 | -0.4 | -0.35965 | 0.040348 | 0.023295 | 1.5 | 2 | 3 | 11.0714 | Favorable
1401.13 | -0.16 | -0.17224 | 0.012243 | 0.0070685 | 2 | 2 | 4 | 14.0113 | Favorable
Al eliminar el primer punto de la serie:
Momento Patrón (Nm) | Corrección (Nm) | Valor ajustado por el Polin. de ajuste | Error absoluto de Corrección | Incertidumbre de corrección (N·m) | Incertidumbre para el cálculo (Nm) | k | Incertidumbre (indicada en el certificado) (Nm)
372.16 | -0.44 | -0.44 | 1.7257e-06 | 9.9632e-07 | 0.46948 | 2.13 | 1
739.65 | -0.55 | -0.55 | 3.6826e-06 | 2.1262e-06 | 1 | 2 | 2
1107.14 | -0.4 | -0.40001 | 5.9032e-06 | 3.4082e-06 | 1.5 | 2 | 3
1401.13 | -0.16 | -0.16001 | 7.8651e-06 | 4.5409e-06 | 2 | 2 | 4
Como vemos los errores practicamente se anulan en el polinomio de correcion
con lo que este transductor solo debe ser utilizado preferiblementeentre un rango de 370 y 1500 Nm
EL NUEVO POLINOMIO ES
Polinomio de corrección: |  | 0,038718-0,00187538 X+0,00000170777 X^2- 0,000000000335815 X^3
Indique el momento
Valor ajustado | [9 empty] | A= | 0.038718
de la corrección | [9 empty] | B= | -0.0018754
[10 empty] | C= | 1.7078e-06
Incertidumbre del ajuste de la corrección | [9 empty] | D= | -3.3581e-10
escogida cogiendo el máximo del intérvalo
al que pertenece la carga

## Incert. PAR
Llave de disparo
| Llave de lectura directa | [5 empty] | 1 | 1
Indique tipo de llave dinamométrica:
|  |  |  | Valor inicial rango |  | 60 | 0
|  |  |  | Valor final rango |  | 300 | 0
[5 empty] | resolución | 5 | 10
[6 empty] | 5 | 10
[6 empty] | 1 | 1 |  |  | Mij
[6 empty] | 1 | 1 |  | Valores del patrón
Mref
PAR (Nm) | CARGA seleccionada en funcion de la resolucion | Par Nm | Patrón usado (0,1,2,3) | Cpa | Valor de la llave (N.m) | 1ª LECTURA (N.m) | 2ª LECTURA (N.m) | 3ª LECTURA (N.m) | 4ª LECTURA (N.m) | 5ª LECTURA (N.m) | 6ª LECTURA (N.m) | 7ª LECTURA (N.m) | 8ª LECTURA (N.m) | 9ª LECTURA (N.m) | 10ª LECTURA (N.m) | Valor medio del patrón | Mi | ua,correccion | si | urep | Correciónmedia (N·m) | Correccion media % | r(N.m) | ur (N·m) | upatrón (N·m) | uder-patrón (N·m) | ui | k | Ui | n | Veff
60 | 60 | 60 | 1 | -0.039553 | 60 | 56.34 | 55.96 | 56.29 | 55.24 | 56.67 | 55.48 | 54.26 | 55.55 | 56.12 | 55.52 | 55.743 | 55.7034 | 1.9209e-07 | 0.69223 | 0.2189 | -4.2966 | -7.7133 | 5 | 1.4434 | 0.088608 | 0.088608 | 1.4652 | 2 | 2.9305 | 10 | 80.299
120 | 120 | 120 | 1 | -0.16881 | 120 | 115.08 | 114.51 | 114.04 | 114.41 | 112.72 | 113.04 | 113.14 | 113.28 | 113.18 | 113.96 | 113.736 | 113.5672 | 7.0977e-07 | 0.77397 | 0.24475 | -6.4328 | -5.6643 | 5 | 1.4434 | 0.165 | 0.165 | 1.4825 | 2 | 2.9649 | 10 | 53.8392
180 | 180 | 180 | 0 | -0.41624 | 180 | 171.94 | 174.16 | 172.15 | 171.89 | 176.19 | 176.67 | 172.31 | 178.11 | 179.03 | 176.85 | 174.93 | 174.5138 | 7.1462e-06 | 2.7607 | 0.873 | -5.4862 | -3.1437 | 5 | 1.4434 | 0.28169 | 0.28169 | 1.7333 | 2 | 3.4665 | 10 | 0.62151
240 | 240 | 240 | 0 | -0.56856 | 240 | 241.99 | 240.81 | 242.07 | 241.15 | 238.01 | 241.39 | 240.99 | 240.69 | 239.43 | 238.25 | 240.478 | 239.9094 | 9.6783e-06 | 1.4405 | 0.45552 | -0.090563 | -0.037749 | 5 | 1.4434 | 0.41 | 0.41 | 1.6208 | 2 | 3.2416 | 10 | 6.4117
270 | 270 | 270 | 0 | -0.69985 | 270 | 272.45 | 270.71 | 268.01 | 271.37 | 270.94 | 269.83 | 271.49 | 269.33 | 270.57 | 269.33 | 270.403 | 269.7031 | 9.6783e-06 | 1.2942 | 0.40927 | -0.29685 | -0.11007 | 5 | 1.4434 | 0.41 | 0.41 | 1.6084 | 2 | 3.2169 | 10 | 9.5421
|  |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #VALUE! |  | falso | #VALUE! | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aceleración de la gravedad local |  |  | 9.7994

## Incert.ÁNGULO
Valor inicial rango |  | 0 | 0
Valor final rango |  | 80 | 0
| resolución | 0.1 | 10
|  | 0 | 10
|  | 0 | 1
|  | 2 | 1
Aij:Valores del patrón
Ángulo de la llave | 1ª LECTURA (N.m) | 2ª LECTURA (N.m) | 3ª LECTURA (N.m) | 4ª LECTURA (N.m) | 5ª LECTURA (N.m) | Valor medio del patrón | Ai | si | urep | Correción media | ur | upatrón (N·m) | uder-patrón (N·m) | ui | Veff | k | Ui | n
16 | 15 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 0.15811 | 0.070711 | -1.1 | 0.028868 | 0.088608 | 0.088608 | 0.14675 | ∞ | 2 | 0.2935 | 5
32 | 30.1 | 30.2 | 30 | 30.2 | 30.3 | 30.16 | 30.16 | 0.11402 | 0.05099 | -1.84 | 0.028868 | 0.165 | 0.165 | 0.24059 | ∞ | 2 | 0.48118 | 5
48 | 45 | 45 | 45.5 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 0.21213 | 0.094868 | -2.8 | 0.028868 | 0.28169 | 0.28169 | 0.41053 | ∞ | 2 | 0.82105 | 5
64 | 59 | 59.1 | 59 | 59.5 | 59.4 | 59.2 | 59.2 | 0.23452 | 0.10488 | -4.8 | 0.028868 | 0.41 | 0.41 | 0.58994 | ∞ | 2 | 1.1799 | 5
72 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72.2 | 70.84 | 70.84 | 1.352 | 0.60465 | -1.16 | 0.028868 | 0.41 | 0.41 | 0.83823 | 10 | 2.28 | 1.9112 | 5

## Resultados
RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN DE PAR
Resultados en Nm
Punto de calibración | Valor del momento Patrón | Valor de la llave | Corrección | Corrección % | Incertidumbre
60 | 55.7034 | 60 | -4.2966 | -7.7133 | 2.9305
120 | 113.5672 | 120 | -6.4328 | -5.6643 | 2.9649
180 | 174.5138 | 180 | -5.4862 | -3.1437 | 3.4665
240 | 239.9094 | 240 | -0.090563 | -0.037749 | 3.2416
270 | 269.7031 | 270 | -0.29685 | -0.11007 | 3.2169
RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN DE ÁNGULO
Valor de referencia | Valor de la llave | Corrección | Incertidumbre típica | k | Incertidumbre expandida
14.9 | 16 | -1.1 | 0.14675 | 2 | 0.2935
30.16 | 32 | -1.84 | 0.24059 | 2 | 0.48118
45.2 | 48 | -2.8 | 0.41053 | 2 | 0.82105
59.2 | 64 | -4.8 | 0.58994 | 2 | 1.1799
70.84 | 72 | -1.16 | 0.83823 | 2.28 | 1.9112

## Auxiliar
SI
NO | [10 empty] | v eff | k
| -0.028653 | -0.17448 | -0.51736 | -0.70802 | -0.7803 | FALSE | Valores de Corrección con el polinomio de ajuste que usa todos los puntos |  |  |  | 1 | 13.97
| 0.0083436 | 0.0068233 | 0.087438 | 0.087438 | 0.087438 | FALSE | Incertidumbre de la correccion con el polinomio de ajuste q usa todos los puntos |  |  |  | 2 | 4.53
[11 empty] | 3 | 3.31
Cpa | -0.039553 | -0.16881 | -0.41624 | -0.56856 | -0.69985 | FALSE | Valores de Corrección con el polinomio de ajuste eliminando un punto |  |  |  | 4 | 2.87
ua,correccion | 1.9209e-07 | 7.0977e-07 | 7.1462e-06 | 9.6783e-06 | 9.6783e-06 | FALSE | Incertidumbre de la correccion con el polinomio de ajuste que una n-1 puntos |  |  |  | 5 | 2.65
[11 empty] | 6 | 2.52
[11 empty] | 7 | 2.43
| 0.088608 | 0.165 | 0.28169 | 0.41 | 0.41 |  | Valores de Incertidumbre del patrón |  |  |  | 8 | 2.37
[11 empty] | 10 | 2.28
Estos son los valores de correción y de incertidumbre de la corrección que coje actualmente | [10 empty] | 20 | 2.13
Sin embargo, si en un futuro se pretenden utilizar las correcciones e incertidumbres de corrección de las casillas en verde | [10 empty] | 50 | 2.05
que son las que vienen de los polinomios de interpolación que cojen los 5 puntos, tan solo habrá que indicarlo así en la hoja | [10 empty] | ∞ | 2
Calc. Incertidumbres | [8 empty] | Unidades de la llave
[9 empty] | Nm | RESOLUCIÓNES |  |  | Patrón | Nº control | Total de patrones usados
Nm |  | Patrón | Rango |  | Nº de control |  |  |  | Kgm | 5 |  | 3 | 1 | E00111LL 3/5 | E00111LL 3/5 | p21
Nm |  | 0 | 0 | 500 | E00111LL 4/5 | E00111LL 4/5 |  |  |  | 5 |  | 3 | 1 | E00111LL 3/5 | E00111LL 4/5 | p22
|  | 1 | 0 | 200 | E00111LL 3/5 | E00111LL 3/5 |  |  |  | 5 |  | 2 | 0 | E00111LL 4/5 | E00111LL 4/5 | p23
|  | 2 | 0 | 50 | E00111LL 2/5 | E00111LL 2/5 |  |  |  | 5 |  | 2 | 0 | E00111LL 4/5 |  | p24
|  | 3 | 0 | 1500 | E00111LL 5/5 | E00111LL 5/5 |  |  |  | 5 |  | 2 | 0 | E00111LL 4/5 |  | p25
[10 empty] | falso |  | 1 | -
|  | Tipo: | [5 empty] | Modelo: |  |  |  | 1 | -
| 2 | Llave de disparo |  | de barra sometida a torsión o flexión |  |  | 1 | regulable con escala graduada
|  |  |  | de caja rígida y escala graduada |  |  | 1
|  |  |  | de caja rígida con indicaciones digitales | [6 empty] | Llave dinamométrica |  |  |  |  | Tolerancias
SENTIDO DE GIRO DE LA CALIBRACIÓN |  |  |  | regulable con escala graduada | [6 empty] | Tipo 1 Llaves de lectura directa | Modelo A: Llave de barra sometida a torsión o flexión. |  |  |  | ± 6 %
HORARIO |  |  |  | con par fijo | [7 empty] | Modelo B: Llave de caja rígida y escala graduada. |  |  |  | ± 4 %
ANTIHORARIO |  |  |  | regulable sin escala graduada | [7 empty] | Modelo C:Llave de caja rígida con indicaciones digitales |  |  |  | ± 4 %
[11 empty] | Tipo 2 Llaves de disparo | Modelo A: Llave dinamométrica regulable y con escala graduada |  |  |  | ± 4 %
[12 empty] | Modelo B: Llave dinamométrica con par fijo. |  |  |  | ± 4 %
[12 empty] | Modelo C: Llave dinamométrica regulable y sin escala graduada |  |  |  | ± 4 %