## Toma datos
Calibración de un sistema de medida de carga de máquina de ensayo de materiales uniaxial
según ISO 7500-1
| Instrumento: | Máquina de ensayos de materiales plásticos (tracción) | 2
| Expediente: | 00F001 | Nº de Objeto de Ensayo: |  | 1 | de | 1
| Solicitante: | XXXXXX S.A.
| Dirección: | Pol. Ind. XXXXXXXXXXXX C/ XXXXXXXXXX, 38
| Localidad: | ÉCIJA |  | Provincia: | SEVILLA
| CP: | 41700
Características del Mensurando:
| Marca: | HOUNSFIELD |  |  | Nº de serie: | XXXXXX
| Modelo: | XXXXXXX |  |  | Capacidad Nominal: |  | 10000
| Nº de sistemas de medida: |  | 1
| Ubicación del instrumento: |  | La calibración se llevó a cabo en las instalaciones de XXXXXX
Indicador/es Asociado/s:
| Marca: |  |  |  | Nº de serie:
| Modelo: |  |  |  | Tipo | digital |  | 2
Dispone de accesorios mecánicos: |  |  | 2 |  |  | aguja de máxima | 2
Clase de la escala: |  |  | 5
Nº de escalas: |  | 3 |  | indique cuantos cambios: |  | 4
|  | Principio de escala | Final de escala | Resolución en (KN) | Resolución | Unidades |  | Principio de escala (KN) | Final de escala (KN)
| Escala 1 | 0 | 4000 | 0.0001 | 0.1 | N | 2 | 0 | 4
| Escala 2 | 4000 | 6000 | 0.0001 | 0.1 | N | 2 | 4 | 6
| Escala 3 | 6000 | 8000 | 0.0001 | 0.1 | N | 2 | 6 | 8
| Escala 4 | 8000 | 10000 | 0.0001 | 0.1 | N | 2 | 8 | 10
Equipo utilizado (equipo de calibración):
Instrumento Patrón utilizado:
| Transductor Patrón con número de control: |  |  | 5 |  | de clase metrológica: |  | 0.5
Indicador con nº de control:
Accesorios de aplic. Carga:
Método:
Se ha sometido a la máquina a un proceso previo de eliminación de pereza con una serie de tres precargas
hasta el valor máximo de la escala, con el equipo de calibración de carga montado. Previamente a los ensayos
se mantuvo el equipo de calibración de carga en el laboratorio del cliente el tiempo necesario atemperándose
| El método utilizado para la verificación ha sido el de: |  |  |  | Carga indicada | 2
Este método consiste en utilizar como referencia la carga indicada por el sistema de medida de la máquina, anotando la carga real indicada por el instrumento de medición de cargas.-
Condiciones del ensayo:
| Condic. Ambientales: | [5 empty] | Temperatura de referencia
| Temperatura de la sala: | Inicio | 25.5 | Temperatura media durante el ensayo |  |  | (certificado de calibración)
|  | Final: | 25.5 |  | 25.5 |  |  | 19.5
Observaciones:
Calibración realizada por:
Cargo:

## Toma datos 1
| Según ISO 7500-1 |  |  |  |  | Aceleración de la gravedad Local |  |  | 9.7994
| Resultados de la verificación: | [5 empty] | Compresión
| Ensayo para el primer sistema de medida | [5 empty] | Tracción
| calibración realizada a: |  |  | tracción | 2 |  | 20% final de escala: |  | 2000 | N
| Método empleado: |  |  | carga indicada |  | Límite inferior de calibración(Fv): |  |  | 2000 | N
[6 empty] | Alcance máximo de la escala |  |  | 10000 | N
[5 empty] | Principio de escala |  | Final de escala
|  |  |  | Escala 1 | 0 |  | 4000
CUIDADO! no hay al menos 2 puntos en cada parte de la escala en la que no cambia la resolución |  |  |  | Carga real (N)
|  |  |  | SERIE 1 | SERIE 2 |  | SERIE 3
| Punto de calibración(N) | Carga indicada (KN) | Carga indicada Fi (N) | Carga real F ( N ) | Carga real F ( N ) | Carga real F´ ( N ) | Carga real F ( N ) |  |  |  | Valor medio de carga real ( N ) | Error rel de exactitud (q%): | Error rel. de repetibilidad (b %): | Error rel. de reversibilidad (v %): | Resolución relativa (a%)
| 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 2000 | 2.0023 | 2002.3 | 2028.9037 | 2005.4006 | 2000 | 2006.2013 |  |  |  | 2010.1264 | -0.38935 | 1.1692 | -0.26867 | 0.005
| 4000 | 4 | 4000 | 4014.0594 | 4009.0555 | 4000 | 4011.4574 |  |  |  | 4008.6431 | -0.21561 | 0.12483 | -0.2259 | 0.0025
| 6000 | 6 | 6000 | 6021.3653 | 6015.4615 | 6000 | 6018.1633 |  |  |  | 6013.7475 | -0.2286 | 0.098172 | -0.2571 | 0.0016667
| 8000 | 8.0013 | 8001.3 | 8030.1456 | 8022.8417 | 8000 | 8026.9439 |  |  |  | 8019.9828 | -0.23295 | 0.091071 | -0.28481 | 0.00125
| 10000 | 10 | 10000 | 9965.2965 | 9988 | 9969 | 9984 |  |  |  | 9976.5741 | 0.23481 | 0.22757 | -0.19045 | 0.001
| 0 | 0 | 0 | -1.3333 |  | 5 | 0.46859
| error relativo de cero (f0%): |  | SERIE 1 | SERIE 2 | SERIE 3
|  |  | -0.013333 | 0.05 | 0.0046859
|  | Clase de Máquina | Error relativo de exactitud q % 2) | Error relativo de repetibilidad b %2) | Error relativo de reversibilidad v %2) | Error relativo de cero f0%2) | Resolución de la máquina a %2)
|  | 0.5 | ±0,5 | 0.5 | ±0,75 | ±0,05 | 0.25
|  | 1 | ±1,0 | 1 | ±1,5 | ±0,1 | 0.5
|  | 2 | ±2,0 | 2 | ±3 | ±0,2 | 1
|  | 3 | ±3,0 | 3 | ±4,5 | ±0,3 | 1.5
2) Los porcentajes tabulados son los valores máximos permitidos para las clases de máquinas relacionadas.
SI LA CARGA REAL SE HA REALIZADO EN mV/V INDIQUE LAS LECTURAS
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3
|  |  | Lectura | Deform | Lectura | Deform | Lectura | Deformacion | Lectura | Deformacion
|  |  | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 |  |  | 0.002 | 0
|  |  | 0.4988 | 0.4968 | 0.5039 | 0.5019 |  | -0.002 | 0.5062 | 0.5042
|  |  | 0.9789 | 0.9769 | 0.9816 | 0.9796 |  | -0.002 | 0.9824 | 0.9804
|  |  | 1.0655 | 1.0635 | 1.07 | 1.068 |  | -0.002 | 1.0687 | 1.0667
|  |  |  | -0.002 |  | -0.002 |  | -0.002 |  | -0.002
|  |  |  | -0.002 |  | -0.002 |  | -0.002 |  | -0.002
|  |  |  | -0.002 |  |  |  | -0.002 |  | -0.002
convierta a KN mediante el polinomio correspondiente
en función del patrón

## incertidumbres
|  | ∆T= | -6 | ºC
|  | TKc (-6,0º C)= | -0.0072 | %
Valor medio de carga real ( N ) | w(%) equipo de calibrac. | Inc. Tip. rel. wb(%) | Inc. Tip. rel. Wresol(%) | wder-temp (%) | wv(%) | wf0(%) | Incertidumbre típica combinada relativa (%) | Factor de cobertura k=2 | Incertidumbre relativa expandida (%) | U (N)
2010.1264 | 0.0045 | 0.33753 | 0.0014434 | -0.0050912 | -0.077558 | 0.014434 | 0.3467 | 2 | 0.69339 | 13.938
4008.6431 | 0.0025 | 0.036034 | 0.00072169 | -0.0050912 | -0.065212 | 0.014434 | 0.076106 | 2 | 0.15221 | 6.1016
6013.7475 | 0.0025 | 0.02834 | 0.00048113 | -0.0050912 | -0.074219 | 0.014434 | 0.080947 | 2 | 0.16189 | 9.7359
8019.9828 | 0.0025 | 0.02629 | 0.00036084 | -0.0050912 | -0.082218 | 0.014434 | 0.087701 | 2 | 0.1754 | 14.0673
9976.5741 | 0.0025 | 0.065693 | 0.00028868 | -0.0050912 | -0.054977 | 0.014434 | 0.087056 | 2 | 0.17411 | 17.3703
|  |  |  | -0.0050912 | #VALUE! | 0.014434 |  | 2
|  |  |  | -0.0050912 | #VALUE! | 0.014434 |  | 2
|  |  |  | -0.0050912 | #VALUE! | 0.014434 |  | 2
|  |  |  | -0.0050912 | #VALUE! | 0.014434 |  | 2

## Resultado
SI('Toma datos 1'!I13<>"";REDONDEAR('Toma datos 1'!I13;LARGO(DERECHA('Toma datos'!$F$26;LARGO('Toma datos'!$F$26)-ENCONTRAR(",";'Toma datos'!$F$26))));"")
Resultados con el método de Carga indicada
Puntos de calibración (N) | Carga indicada (N) | Carga real (N) | q (%) | b (%) | Error rel. de reversibilidad v (%): | a (%) | Puntos de calibración (N) | Carga indicada (N) | Carga real (N) | Incertidumbre relativa expandida (%) | U (N)
2000 | 2002.3 | 2010.1264 | -0.38935 | 1.1692 | -0.26867 | 0.005 | 2000 | 2002.3 | 2010.1264 | 0.69339 | 13.938
4000 | 4000 | 4008.6431 | -0.21561 | 0.12483 | -0.2259 | 0.0025 | 4000 | 4000 | 4008.6431 | 0.15221 | 6.1016
6000 | 6000 | 6013.7475 | -0.2286 | 0.098172 | -0.2571 | 0.0016667 | 6000 | 6000 | 6013.7475 | 0.16189 | 9.7359
8000 | 8001.3 | 8019.9828 | -0.23295 | 0.091071 | -0.28481 | 0.00125 | 8000 | 8001.3 | 8019.9828 | 0.1754 | 14.0673
10000 | 10000 | 9976.5741 | 0.23481 | 0.22757 | -0.19045 | 0.001 | 10000 | 10000 | 9976.5741 | 0.17411 | 17.3703
0
0
0

## Auxiliar
accesorios mecánicos |  | tipo: |  | clase de máquina | n |  | e28 |  |  | clase 0,5 | clase 1 | clase 2 | clase 3
si |  | registrador |  | 0.5 | 400 |  | E00042F1/5 |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3
no |  | agujas de máxima |  | 1 | 200 |  | E00042F2/5 |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | 2 | 100 |  | E00042F3/5 |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | 3 | 66.6 |  | E00042F4/5 |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3
tipo de indicador |  |  |  | No consta |  |  | E00042F5/5 |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3
analógico |  | Una escala |  | UNIDADES |  | MÉTODO DE CALIBRACIÓN |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3
digital |  | Varias escalas |  | KN |  | Carga real |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3
|  | Cambio de escala automático |  | N |  | Carga indicada |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | Kgf | [5 empty] | 0.5 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | Tnf | [5 empty] | 0.5 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | Otra | [5 empty] | 0.5 | 1 | 2 | 3
Para detectar si hay al menos 2 puntos de calibración |  |  |  |  | Para poder calcular los puntos de calibración automáticamente |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3
por cada cambio de escala | [5 empty] | Mín. valor verificable |  | Selección de puntos
1 rango | 2 rango | 3 rango | 4 rango |  | 2000 | 2000 | FALSE | FALSE
[5 empty] | 4000 |  | 1000 | 2000 | 2000
1 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 |  | 500 | 2000
1 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 |  | 200 | 2000
0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 |  | 100 | 2000
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50 | 2000
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 2000
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2000
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | Para poder calcular el error de cero automáticamente
0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000
2 | 0 | 0 | 0 |  | -1.3333 | 5 | 0.46859